南宁市第八人民医院心电图机和除颤仪采购文件

第一章 供应商须知及必须提供的文件

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | （一）资质要求 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者 事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件； （必须提供，否则作无效响应处理）； 2.法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标，须提交法定代表人身份证明和身份证）； （必须提供，否则作无效响应处理） 3.供应商书面声明函（提供参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违 法记录等声明）；（必须提供，否则作无效响应处理） 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。（必须提供，否则作无效响应处理） 5.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件递交截止之日前半年内任意连续 三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明 其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的， 只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效响应处理） 6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件递交截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。（必须提供，否则作无效响应处理） 7.供应商财务状况报告[响应文件递交截止之日前一年度（2023年度）的财务状况报告复印件]。（必须提供，否则作无效响应处理） 8.供应商须提供医疗器械经营许可证、生产厂家的医疗器械生产许可证等相关证明材料以及授权书。（必须提供，否则作无效响应处理） 9.投标产品须具有中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表。（属于医疗器械管理的产品需提供医疗器械注册证；如不属于医疗器械管理的产品，可不提供医疗器械注册证，但需提供不属于医疗器械管理的相关证明)。 10.以上材料均需加盖单位公章 （二）采购文件的编制及其他须知 1.资格证明材料 2.供应商直接控股、管理关系信息表（必须提供，否则作无效响应处理） 3.响应函 4.无串通竞标行为的承诺函（必须提供，否则作无效响应处理） 5.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供，否则作无效响应处理） 6.法定代表人授权委托书 7.售后服务承诺书（针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务措施承诺）。 8.报价文件 9.采购文件须制作六份，一正五副。采购文件应装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。按规定进行密封（贴封条并加盖骑缝章）。如供应商不满足以上要求，取消其参会资格。 10.其他须知： （1）供应商要仔细阅读采购公告中所有的事项、格式、条款等要求，自行检查所递交的采购文件是否齐全。如果供应商没有按照采购公告要求提交全部资料，或者采购文件没有对采购公告在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的结果，其风险由供应商承担。 （2）各供应商应本着严肃、认真、诚实的态度按照采购公告的要求编制采购文件，内容应包括供货一览表、使用说明书、售后附属承诺等。 （3）如供应商未按要求密封，盖章，或者未在要求的时间提交文件，组织人有权将不予接收。 |

第二章 南宁市第八人民医院心电图机和除颤仪采购项目货物需求一览表

一、采购内容及要求：

（一）货物要求及数量：

| 一、技术要求表 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 | 控制价 |
| 1 | 心电图机 | 1台 | 1.支持与医院现有心电信息系统无缝对接。 2.支持12导心电图采集 3.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 4.显示屏幕≥10英寸 5.具备LAN、USB等传输接口 6.支持智能操作系统，可远程更新升级 7.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。 8.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 9.锂电池额定容量≥8000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作 10.输入阻抗：≥10.0MΩ 11.共模抑制比：≥125dB 12.耐极化电压：±600mV 13.频响范围：0.05-350Hz全频滤波 14.QTc参数测量：内置5种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 15.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 16.心电图机通过IHE测试 17.对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 18.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 19.具有向量分析技术 20.阿托品试验采集及处理流程 21.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能 22.梯形图生成技术 23.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能 | 3.0万元 |
| 2 | 除颤仪 | 1台 | 1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2.★同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。 4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 5.★具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。 6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 7.病人阻抗范围：体外除颤：20~300Ω；体内除颤：15-300Ω。 8.★监护功能：可选配升级SpO2、NIBP监测功能。具有≥26种心律失常分析。 9.★标配1块电池可支持360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。 14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 15.符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。 | 4.2万元 |
| 备注： 1、打“★”的为主要技术条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理；一般技术参数、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达1项数以上的，视为不实质性响应招标文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 2、经评标委员会评审，商务或技术文件不实质性响应招标文件要求的，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |

二、商务要求：

（一）交货期、地点及方式：

1.合同签订期：自成交通知书发出之日起20个日历日内。

★2.交货期：自合同签订之日起7个工作日内全部完成供货，并按指定位置要求完成安装和测试及投入正常使用。质保一年。

★3.交货方式：现场交货，并在交货时必须提供完整应用中文操作（手册）说明书和行业标准所要求的经营单位、生产单位、营业执照、经营许可、生产许可和本项目特定资格证明证件及附件（注：属于医疗器械的产品必须提供产品注册证及其附件）、产品出厂合格证、说明书等证明材料。

4.交货地点：南宁市第八人民医院指定地点

（二）付款方式：

★本项目无预付款，货物交付完毕、验收及测试合格后，由乙方出具全额发票，30个工作日内甲方全额支付货款。

（三）验收标准、规范

1）竞标人所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标。

2）验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。

3）成交供应商在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

4）检查供货范围或服务范围：产品到达现场后，成交供应商应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

5）成交供应商应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。

6）成交供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交供应商与制造商协调。

8）产品包装材料归采购人所有。

9）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

（四）验收依据

1）项目采购文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收；

2）项目采购文件及成交人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收；

3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收；

4）国家相关法律、法规、标准和规范等；

★（五）投标产品如为二、三类医疗器械的，投标文件提供投标产品的医疗器械注册证复印件。